## 采购清单
黑龙江省社会康复医院应急系统及中心供气设备项目采购清单
序列 | 货物名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
中心供气设备
1 | 分子筛制氧机 | 1，单台产氧量1.2m³/h, 输出压力：0-0.5MPa； 2，★医用中心系统分子筛网，在室温条件下,依据检测标准规定的方法用摆锤打击试样样品,收到冲击后的样品不得出现标准中规定的Ⅴ型缺口(45°夹角,其深度为2mm,底部0,25mm)、 U型缺 口 (深 度2mm,底 部 曲率 半径为1mm),且试验前后的样品外部尺 寸偏差需符合标准 中对应的要求， 需提供第三方出具的检测报告，复印件并加盖公章。 3、医用中心制氧系统及所产氧气的理化指标应符合国家标准。医用中心制氧系统开机5分钟，氧气产量和浓度应达到标准要求。 4、满足医院停电，用氧量骤增等不可遇见情况下的用氧要求，可与医院汇流排对接作为备用。 5、医用分子筛中心制氧系统的工作原理为PSA变压吸附原理。可根据现场情况采取多种方式安装，输出压力可调； 6、制氧主机显示屏上能够显示设备、氧气浓度、氧气输出流量、氧气输出压力； 7、★输出氧气浓度≥90%（v/v），需要提供第三方出具的检测报告，复印件并加盖公章。 8、★医用中心制氧系统必须有良好的持久性能，分子筛在无需进行再生处理或更换的情况下，能实现连续运行6万小时。需要提供第三方出具的检测报告。复印件并加盖公章。 9、★医用中心制氧系统在特定环境下实验室外噪音不超过55dB(A), 符合 YY1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》规范要求。需提供第三方出具的检测报告。复印件并加盖公章。 10、★医用分子筛中心制氧系统的控制系统具有氧气输出控制装置，控制系统采用抗干扰性极强的控制系统，系统能远程跨平台操作控制及数据监测，可通过多平台或公众号操作，监测设备运行数据，控制设备启停。 11、★医用中心制氧系统进入工作状态时，用GB/T7777-2021《 容积式压缩机机械振动测量与评价》方式测量 往复压缩机与回转压缩机与底架间带减震器的类型的滑动轴承式 ,在系统进 入工作状态后其震动烈度，<5.33mm/S。需要提供第三方出具的检测报告，复印件并加盖公章。 12、★医用中心系统网络分析仪，用YD/T2118-2010《 光传送 网 (0TN)测 试方法》以24小时为单位工作数据周期业务净荷带宽90%的数据流量前提下，系统数据传输的通讯误码率不超过0.43%.需要提供第三方出具的检测报告，复印件并加盖公章。 13、制氧系统为一体式设计，主要部件分子筛吸附塔和无油空压机，两者为分腔设计，可进行两次散热。 14、医用分子筛中心制氧系统具有可扩容性，如医院规模扩大，可根据用氧需求进行加装； 15、医用分子筛中心制氧系统必须具备很高的可靠性和安全性； 16、实时数据，快捷稳定，485接口。 17、测设备运行数据，控制设备启停。 | 台 | 2 | 100000
2 | 氧气汇流排 | 氧气汇流排 1.氧气汇流排，自动切换功能。 2.规格：3+3瓶组（含连接管路、管线等） 3.含一级自动切换箱1套（内含双极减压器、低压维修阀、电磁阀、手动阀、安全阀、表阀、高压阀等） 4.含氧气压力报警器1套（含信号线，氧气要压或欠压报警器，不高于68分贝声光报警 | 套 | 1 | 42000
3 | 铜管 | 1.部位:室内主管及室外主管 2.介质:氧气 3.规格:Φ22×1.5，脱脂，含三通、弯头、直接、支架等配件 | m | 150 | 180
4 | 铜管 | 1.部位:走廊横管 2.介质:氧气 3.规格:Φ14×1.0，脱脂，含三通、弯头、直接、支架等配件 | m | 182 | 100
5 | 铜管 | 1.部位:支管 2.介质:医气 3.规格:Φ8×1.0，脱脂，含三通、弯头、直接、支架等配件 | m | 600 | 60
6 | 压力检测箱 | 1.型号、规格:氧气、吸引两气压力检测报警箱 2.主机供电电压：DC9V±5% ·电源适配器供电电压：AC100V～240VAC ·整机功耗：3W(2气) ·默认测压范围：-0.1MPa～1.0MPa ·气压监测点数：1～7路 ·LED尺寸≥0.8寸 ·默认气压单位：MPa(正压)、kPa(负压) ·支持负压传感器的正压检测 ·支持每路气压状态的开关量输出（代替电接点压力表） ·支持每路气压值的DC1～5V模拟量输出（对应正压：-0.1MPa～1.0MPa、负压：-0.1MPa～0MPa ） ·支持整机状态的开关量输出 ·支持5米以内的红外遥控器静音 ·支持传感器故障检测 ·支持声光报警 ·支持蜂鸣器静音 | 台 | 3 | 3000
7 | 二级减压箱 | 1.名称:二级减压箱（氧气） 2.规格:带旁路设计 3.工作压力：0.2～0.5MPa 4.双路设计，一路用一路备用，保证不间断供气 5.箱体材质钢板喷塑，明装 6.内部配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件。 7.流量 ≤20m³/h 8.外形尺寸≥45cm*18cm*55cm | 台 | 3 | 4000 |  |  | 加分项
8 | 阀门 | 1.类型:手动铜截止阀 2.规格:φ8 | 个 | 51 | 120
9 | 阀门 | 1.类型:楼层管道铜维修阀 2.规格:DN16 | 个 | 3 | 220
10 | 氧气流量计 | 1.类型:氧气流量计 2.预留220V电源 3.（1）计量范围：0～100 L/min； （2）累积流量范围：99999.99 m3（LED7位）； （3）瞬时流量：3位LED显示； （4）压力范围：＜0.6MPa （5）分辨力：0.01m3（10升）； （6）精度：±1%； （7）电源：0～220V； （8）每台流量计加装旁路维修阀门3只，以保证在检修流量计时不影响供气 | 个 | 3 | 3500
11 | 医疗设备带 | 1.名称:医疗设备带 2.材质:铝合金材质，表面整体喷塑，美观大方，面板可折卸，安装维修均极为方便。 3.规格:尺寸≥200x55mm，铝材厚度≥1.5mm，颜色由院方确定。 4.结构:三腔体，即强、弱电、气体管道分道敷设，每条设备带含两头端板一副。 5.面板上设置的开关、灯具、插座、气体终端、弱电、呼叫系统等开孔和配合安装位置。 | m | 220 | 360
12 | 镀锌管 | 采用隐蔽式，墙体开槽，DN25镀锌钢管套铜管埋墙体内 | m | 80 | 70
13 | 氧气终端 | 1、气体终端产品内部上下本体为全金属材质耐用结构，牢固可靠，经久耐用。 2、气体终端主材采用铜材料。 3、超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 4、100%气密性实验。 5、采用ISO32颜色标准识别气体。 6、采用不同定位度数以区分不同气体。 7、终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求 8、连接方式可分为球帽、焊接、卡套、锁套等。 9、插座高度根据设备带高度制造。 10、最大工作压力为0.75MPA。 11、100000次插拔无故障 12、★气体终端外壳具有防尘保护第三方证明，每个气体终端带一个防尘盖。 13、★终端具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012;建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2)级以上）。 14、★通过国家食药监局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，并出具第三方检测报告，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测。 | 个 | 78 | 480 |  |  | 加分项
14 | 开关 | 单联单控开关 | 个 | 78 | 18
15 | 插座 | 五孔插座，每床两个，每个插座带UBS插头 | 个 | 156 | 25
16 | 床头灯 | 220V/4W，LED灯 | 个 | 78 | 22
17 | 灯罩 | ≥300mm，亚克力 | 个 | 78 | 18
18 | 漏电保护器 | 1.名称:漏电保护开关 32A 2.安装部位:设备带上安装 | 个 | 51 | 45
19 | 电线 | WDZ-BYJF-2.5,设备带内电线套蜡管 | m | 800 | 3
20 | 电线 | WDZ-BYJF-4，设备带内电线套蜡管 | m | 500 | 5
21 | 呼叫信号线 | RPV2*1.0 | 米 | 900 | 3
22 | 信号线线管 | 阻燃PVC电线套管墙壁预埋 | 米 | 80 | 45
23 | 信号线线管 | 阻燃PVC波纹软管 | 米 | 680 | 10
中心吸引设备
1 | 水环式真空泵 | 1.名称:水环式真空泵机组 2.规格:2BVA5110； 3.特征:配套电机功率低，4.0KW/台,380V,50Hz；抽气介质：空气；抽速每小时≥163m³/台，2台； 4.承轴：承轴的工作温度应不高于环境温度35°C，并且最高温度不高于75°C。；（提供第三方检测机构相关证明材料复印件盖公章） 5.含汽水分离器1个，≥0.5m3；带液位自动补水阀； 6.含控制柜1个； 7.含负压罐1个，容积≥1.0m3，负压罐材质：碳钢； 8.含电接点压力表2个； 9.含真空逆止阀1个DN50； 10.真空泵底槽钢座1套； 11.含压力报警器（起源）1套，负压吸引欠压报警，就地声光报警，真空汇压力低于48kPa时，启动欠压报警； 12.含除菌过滤器1个，负压站废气除菌过滤器. | 套 | 1 | 51181 |  |  | 加分项
2 | 无缝不锈钢管 | 1.名称：无缝不锈钢管 2.安装部位:气体站房主管道 3.介质:吸引 4.规格:Φ57*2.5，含三通、弯头、直接等管件 | m | 90 | 230
3 | 无缝不锈钢管 | 1.名称：无缝不锈钢管 2.部位:管井到走廊 3.介质:吸引 4.规格:Φ32*2.0，含三通、弯头、直接等管件 | m | 182 | 95
4 | 铜管 | 1.室内支管 2.介质:医气 3.规格:Φ10×1.0，脱脂，含三通、弯头、直接等管件 | m | 600 | 65
5 | 阀门 | 1.类型:楼层管道铜维修阀 2.规格:DN40 | 个 | 3 | 650
6 | 吸引终端 | 1、气体终端产品内部上下本体为全金属材质耐用结构，牢固可靠，经久耐用。 2、气体终端主材采用铜材料。 3、超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 4、100%气密性实验。 5、采用ISO32颜色标准识别气体。 6、采用不同定位度数以区分不同气体。 7、终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求。 8、连接方式可分为球帽、焊接、卡套、锁套等。 9、插座高度根据设备带高度制造。 10、最大工作压力为0.75MPA。 11、100000次插拔无故障； 12、★气体终端外壳具有防尘保护第三方证明。每个气体终端带一个防尘盖。 13、★终端具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012;建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2)级以上）。 14、★通过国家食药监局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，并出具第三方检测报告，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测。 | 个 | 78 | 480 |  |  | 加分项
投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算、最高限价、各分项产品响应单价，投标报价不得缺项、漏项。
医疗应急系统 |  | 应急设备
1 | 急救箱 | 铝合金急救箱 1个 吸氧呼吸面罩 1 个 吸氧鼻氧管 1 根 湿化瓶（流量式） 1 个 加湿器管 1 根 专用扳手 1 把 氧桥 1 个 氧气瓶、阀、表总成 1 件 医用供氧器标签 1 个 圆标签 1 个 供氧器使用说明书 1 本 | 个 | 4 | 2600
2 | 半自动体外除颤器 | 一、物理性能 1、工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟 2、工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% ，非冷凝。 3、工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa） 二、除颤性能 4、★用双相波除颤技术，具备在成人模式和儿童模式下除颤能量自动递增功能，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。（提供证明材料） 5、输出能量：成人最大能量可支持360J 6、从开机到200J放电准备就绪用时＜7s 7、★开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s（提供证明材料） 三、除颤电极片 8、★电极片有效期：≧5年。（提供证明材料） 9、在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率 10、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 四、电池 11、★电池至少可支持300次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗（提供证明材料） 12、★可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少6次360J除颤充放电（提供证明材料） 五、屏幕/操作 13、具有≥7英寸彩色液晶显示屏，分辨率不小于800×480 像素，支持动画指导用户执行急救操作。 14、AED设备支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 15、CPR按压模式支持配置30:2、15:2和仅按压模式 16、在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示 17、提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 六、数据管理 18、AED设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 19、支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 七、配置及相关要求 20、配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南等。 | 个 | 1 | 18100
3 | 心电机 | 1.12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸； 2.起搏器采样率不低于16,000Hz； 3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.电压分辨率不低于1uV； 5.模数转换不低于24位； 6.Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过7秒； 8.内置存储容量不低于780份； 9.电池单次充电至少可供打印390份报告； 10.屏幕可预览完整的心电图报告； 11.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 14.可支持条形码扫描枪接收患者； 15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 16.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 17.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 18.心电放大器：直流耦合； 19.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 20.重量不大于5Kg。 | 台 | 1 | 22800
4 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 产品用途 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用。 技术要求 1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 1.1≥15英寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 1.2多倍波束合成 1.3二维灰阶模式 1.4组织谐波成像模式 1.5斑点抑制成像 1.6空间复合成像，支持≥3条偏转线 1.7频率复合成像 1.8彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.9高分辨率血流技术 1.10频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率） 1.11可支持组织多普勒成像（包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式） 1.12可支持组织多普勒定量分析，支持≥8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 1.13M型模式、彩色M型模式 1.14可支持解剖M型模式，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像. 1.15组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量 1.16★可支持实时宽景成像，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM 1.17扩展成像技术 1.18实时双幅对比成像 1.19一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正 1.20智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作 1.21一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大 1.22局部放大（支持前端、后端放大） 1.23二维和彩色多谱勒双幅显示 1.24穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调 1.25支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用） 1.26支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等） 1.27可支持曲线解剖M型模式，多段取样线可连续对心肌取样分析 1.28可支持低机械指数造影成像 1.29可支持弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能 1.30可支持3D/4D容积成像 2、 测量和分析: 2.1常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 2.2全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告 2.3妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 2.4可支持自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围） 2.5心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 2.6Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量 2.7可支持负荷超声心动分析软件包 2.8血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 2.9用户可自定义测量项目以及公式编辑 3、 电影回放及原始数据处理 3.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 3.2始数据处理，可对回放图像进行参数调节 3.3★动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描 4、 检查存储和管理（内置超声工作站） 4.1≥800G硬盘 4.2内置超声工作站 4.3多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 4.4导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 4.5一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 5、 系统通用功能 5.1监视器:≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏 5.2内置探头接口:1个（可扩展到3个） 5.3安全标准：符合商品安全质量要求 5.4整机重量≤6KG 5.5支持用户自定义按键数量≥4个 6、 探头规格 频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频6.2凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度 6.3线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示 6.4相控阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥90度 6.5扫描频率： 电子凸阵：超声频率 2.5- 6.0 MHz 电子相控阵：超声频率2.0- 3.6MHz 电子线阵：超声频率6.0-11.0MHz 电子微凸阵：5.0-9.0MHz 6.6二维独立角度偏转 6.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 6.8最大显示深度:≥30cm 6.10最大帧率: ≥240 帧/秒 6.11TGC: ≥8段 6.12LGC: ≥6段 6.13二维灰阶：≥256 6.14动态范围: 30-160db 6.15增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 6.16伪彩图谱: ≥8种 6.17体位标记：≥120种，可以自定义注释 6.18扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒 7、 彩色多普勒模式 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等7.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 7.3取样框偏转: ≥±20度 7.4最大帧率: ≥240 帧/秒 7.5支持B/C 同宽（提供图片证明） 8、 频谱多普勒模式 8.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒8.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 8.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 8.4最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 8.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 8.6取样容积: 0.5-20mm 8.7偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 8.8零位移动：≥8 级 8.9快速角度校正 8.10支持频谱自动测量 9、 连通性 参考信号: 心电，并支持心电触发控制9.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 9.3USB接口≥2个，支持USB接口扩展 9.4音视频输出：S-Video 9.5有线网络接口1个 10、 外设和附件 可拆卸锂电池10.2储物设备 10.3专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 11、配置要求 11.1全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 11.2探头：凸阵探头1个，线阵探头1个， 11.3拉杆箱：1个 12、备件、技术及维修服务，培训要求及其它 12.1备件要求 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 12.2技术及维修服务 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 12.3技术培训要求 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 | 台 | 1 | 184900
5 | 监护仪 | 监护仪外形结构： 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 ★≥10.4寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥8通道波形显示 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 监测参数： 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 ★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式 ★成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg ★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 系统功能： 支持中/英文输入 具有三级声光报警，参数报警级别可调 具备报警集中设置功能 具备血液动力学、药物计算功能 支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护 标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求 ★主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 产品设计使用年限≥8年。 | 台 | 2 | 11900
6 | 除颤监护仪 | 1. 重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2. 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3. 支持中文操作界面。 4. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、AED功能。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 9.★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 13. 开机时间≤2s，符合临床使用。 14. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 16. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 19. 支持配置CPR辅助功能，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 20. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 21.★通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 22. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 23. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 24. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 25. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 26. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 27. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 28. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 29. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 30. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 31. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 32. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 33. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 34. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 35. 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 | 台 | 1 | 60000
投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算、最高限价、各分项产品响应单价，投标报价不得缺项、漏项。
汇总